## Sayfa1
S.NO | İşin/ Malzemenin Adı/ Cinsi | Miktarı | Birim | İDARİ HUSUSLAR | FİRMA FİYATI | MKYS ORTALAMA BİRİM FİYAT | MKYS ORTALAMA TOPLAM FİYAT
1 | BUHAR OTOKLAVI KİMYASAL İNDİKATÖRÜ | 10000 | ADET | • Tüm 134 ºC ön vakumlu buhar sterilizatörlerinde kullanılabilmelidir. • En az iki parametreli olmalı, doymuş buhar, sıcaklık ve zaman parametrelerinden en az ikisi hakkında bilgi vermelidir, • İndikatörün üzerinde referans renk bulunmalı ve indikatördeki renk değişimi net olmalıdır. • Kimyasal indikatörlerin renk değişim tablosu (SKALASI) bedelsiz olarak verilecektir. • İndikatörlerin mürekkebi işlem sonrası dağılmamalı ve bulaşmamalıdır. • Sterilizasyon sonunda indikatörde çekme, buruşma, kağıt/filmden ayrılma olmamalıdır. • Sterilizasyon sonrasında renk değişimi en az 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt olarak saklanabilmelidir, • Paketin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır. • Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir • ISO 11140-1 standartlarına göre Class 4 sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır. • Teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl süre ile miadlı olmalıdır | 0.75 | 0.477 | 4770
2 | BUHAR OTOKLAVI BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ | 100 | ADET | • 132°C (270°F) Vacum ve 121°C (250°F) Gravite Buhar Sterilizasyon çevrimlerinde kullanılabilmelidir, • Geobacillus Stearothermophilus (Bacillus Stearothermophilus) Sporu içermelidir ve biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermelidir, • Kuru strip ve medyanın muhafaza edildiği tüp polipropilen olmalıdır, • Besi yeri özel cam tüp içinde olmalı, kontaminasyon riski taşımamalıdır, • Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve (Tyvek) polipropilenden yapılmış olmalıdır, • Sterilizasyon sonrası cam tüp bastırılarak kırılmalı, spore ile medya temas ettirilmelidir, • Medya pH ‘a duyarlı indikatör boya (bromocresol purple) ve Triptic Soy Broth besiyeri içermelidir, • Yetersiz sterilizasyonda medya (besi yeri) “Sarı” renge dönüşmelidir, • İnkübatörü orijinal olmalı ve ısısı otomatik olarak 60±2 derecede ayarlanabilmeli ve indikatörler 3-5 saat inkübe edilmelidir, • Normal oda şartlarında (15-30 derecede, % 35-60 nem) saklanabilmelidir. • İndikatörle birlikte 1 adet otomatik okuyuculu inkübatör ücretsiz verilmeli, inkübatördeki herhangi bir sorun, bozulma durumunda firma gerekli bakımı yapmalı, bozulma durumunda yenilemelidir. • Numune aşamasında numunelerle birlikte mutlaka inkübatör getirilmelidir. • Raf ömrü açılmamış paket içerisinde üretim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı. Miat teslim edildiği tarihten başlamalıdır. | 24 | 18.7739 | 2400
3 | HİDROJEN PEROKSİT KİMYASAL İNDİKATÖRÜ | 1500 | ADET | • Hidrojen Peroksit sterilizasyonu için özel üretilmiş olmalıdır. • Hidrojen Peroksit kimyasal indikatörü polistirendenmamül bir strip olmalıdır • Kimyasal indikatörlerin renk değişim tablosu (SKALASI) bedelsiz olarak verilecektir. • İndikatörlerin mürekkebi işlem sonrası dağılmamalı ve bulaşmamalıdır. • Sterilizasyon sonunda indikatörde çekme, buruşma, kağıt/filmden ayrılma olmamalıdır. • Sterilizasyon sonrasında renk değişimi en az 6 ay sabit kalabilmeli, kayıt olarak saklanabilmelidir, • Paketin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası olmalıdır. • Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir • ISO 11140-1 standartlarına göre Class 4 sınıflarına uygunluğu bulunmalıdır. • Teslim tarihinde itibaren en az 2 yıl süre ile miadlı olmalıdır | 0.11 | 0.7477 | 165
4 | HİDROJEN PEROKSİT BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ | 100 | ADET | • Geobacillus Stearothermophilus (Bacillus Stearothermophilus) Sporu içermelidir ve biyolojik ölümün gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermelidir, • Biyolojik İndikatör besi yerini içeren tüpler şeklinde olmalıdır. • Hidrojen Peroksit Biyolojik İndikatörü tüpü aşağıdaki elemanlardan oluşmalıdır. • Üzerinde İndikatörün Hidrojen Perokside maruz kaldığında renk değiştiren bir kimyasal indikatör bulunan kapak. • Besiyeri ( Soybean Casein Digest ) içeren kolay kırılabilir bir ampul. • En az 1x 105 Bacillus Stearothemophilus moküle edilmiş cam fiber spor strip. • Biyolojik indikatörler 24 saat içinde üremeyi göstermelidir • Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenmelidir. • Biyolojik İndikatör ile birlikte inkübatörü ücretsiz verilecektir. • Biyolojik indikatörlerin işlem sonrası renk değişim tablosu (Skalası) ücretsiz olarak verilmelidir. | 13.5 | 22.039 | 2203.9
5 | İŞ ELDİVENİ | 2 | ÇİFT | • Eldiven 5 parmaklı olmalı ve ısı ve kimyasal maddeye karşı koruyucu özellikte olmalıdır. • Dikişler Kevlar iplik ile dikilmiş ve deri parçaları ile takviye edilmiş olmalıdır. • El kısmı (içi) tamamı yumuşak koton ve jarse karışımı astarlı olmalıdır. • Eldivenin uzunluğu en az 20 cm olmalıdır. | 0 | 1.488 | 2.976
6 | OTOKLAV KAPAK CONTA SPREYİ | 10 | ADET | • Silikon sprey çevre ve kullanıcıya zarar vermeyen özelliğe sahip olmalıdır. • Renksiz ve şeffaf olmalı,400 ml olmalıdır. • Kullanılan yüzeyi sertleştirmemeli, koruyucu olmalıdır. • Sıkılan yüzey üzerinde kayganlaştırıcı özelliği uzun süre kalıcı olmalıdır. • Silikon sprey buhar otoklav cihazlarında kullanıma uygun üretilmiş olmalıdır. • Miadı teslim tarihinden sonar en az 1 (Bir) yıl olmalıdır. • Sprey 180 C ‘ ye dayanıklı olmalıdır. | 14.5 | 35.655 | 356.55
7 | OTOKLAV CİHAZI İÇİN TERMAL YAZICI KAĞIDI | 40 | ADET | • Printer kağıdı rulo şeklinde olmalıdır. • Kağıt mürekkebe ihtiyaç duymadan ısıyla yazılabilen tipte olmalıdır. • Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl olmalıdır. • Kağıt çizgisiz termal kağıt olmalıdır. • Printer kağıdının genişliği 56 mm, çapı 36 mm olacaktır. | 4500 | İSTENİLEN EBATA EN YAKIN DEĞER OLAN 56X30 EBATLARI İÇİN FİYAT 14,0362 | 561.448
8 | HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI İÇİN TERMAL YAZICI KAĞIDI | 10 | ADET | • Printer kağıdı rulo şeklinde olmalıdır. • Kağıt mürekkebe ihtiyaç duymadan ısıyla yazılabilen tipte olmalıdır. • Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl olmalıdır. • Kağıt çizgisiz termal kağıt olmalıdır. | 0 | BULUNAMADI | BULUNAMADI.