/

STERİLİZATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz sıcaklık korumalı mikroprosesör PID kontrollü olmalıdır.
2. Cihaz dijital göstergeli olmalı ayrıca zamanlayıcı fonksiyonu bulunmalıdır.
3. Cihaz fanlı olmalıdır. Bu sayede sıcak havanın kabin içerisinde düzgün şekilde dağılımı sağlanmalıdır.
4. Cihazın kapağı camlı olmalıdır.Örnekler kapak açılmadan kontrol edilebilmelidir.
5. Cihazın iç yüzeyi paslanmaz çelik malzemeden mamul olmalıdır.
6. Cihazda sıcaklık ayarı oda sıc+10 °C ile +300 °C arasında yapılmalıdır.
7. Cihazın sıcaklık stabilitesi ±1 °C, sıcaklık kontrolü 0.1 °C olmalıdır.
8. Cihazın kapasitesi 136 İt olmalıdır.
9. Cihazın zaman ayarı 1-9999 dk arasında yapılabilmelidir.
10. Cihaz 1550 W giriş gücüne sahip olmalıdır.
11. Cihazın iç ölçüleri 550 x 450 x 550 mm (g x d x y), dış ölçüleri 840 x 670 x 730 mm (g x d x y) olmalıdır.
12. Cihazla birlikte 2 adet raf standart olarak verilmelidir.
13. Cihaz +5-40 °C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir.
14. Cihaz 220 Volt / 50 hz ile çalışacaktır.
15. Cihazı ithal eden firmanın TÜRKAK onaylı ISO 9001:2008 belgesi bulunmalıdır ve bu belgeyi ihale dosyasına eklemelidir.
16. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalıdır. Garanti süresi sonrası 10 yıl süreyle ve ücreti mukabilinde servis yedek parça aksesuar temini garanti edilmelidir.

